转运呼吸机采购技术参数需求及商务要求
一、基本特征
1.1适用于为成人、儿童和婴幼儿提供正压通气辅助及呼吸支持。
1.2可支持双管路通气，保证通气更精准。
1.3电动电控呼吸机（内置涡轮驱动产生空气气源），无需气源驱动，峰值流速≥260 L/min。
1.4本机具有一体化电容触摸屏，非外接显示屏，屏幕≥8.4英寸，并可切换白天或夜晚显示模式。
1.5呼吸机整机重量≤6.5kg，便携可移动。
1.6内置1块锂电池，工作时长≥300分钟，另标配一块电池，工作时长≥600分钟。具有关机状态下电量显示功能，更加高效掌握机器剩余电量。
1.7本机具备氧耗工具，可以在主机屏幕显示当前的耗氧量、氧气预估可用剩余时间。
1.8内置呼气安全阀组件可徒手拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。
二、通气模式和功能
2.1标配有创通气模式：具有压力及容量控制通气下的辅助控制通气和同步间歇指令通气模式（V-A/C、P-A/C、V-SIMV、P-SIMV）、CPAP/PSV（持续气道正压通气和压力支持通气模式）、压力调节容量控制和同步间歇指令通气模式（PRVC、PRVC-SIMV）、双水平气道正压通气、心肺复苏模式（CPRV）。
2.2标配高级模式：气道压力释放通气（APRV）模式。（提供产品说明书关键信息页扫描件证明）
2.3标配无创通气模式：P-A/C、P-SIMVCPAP/PSV、双水平气道正压通气、PSV-S/T或NIV-ST。
2.4可选高流量氧疗功能，可以调节氧疗流速（2-80L/min）和氧浓度，支持同品牌高流量氧疗鼻氧管。
2.5具有插管补偿功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。
2.6标配低流速P-V工具，帮助择定最佳PEEP值。
2.7可升级同步雾化功能。
2.8具有智能同步技术：根据病人的肺特性，调节吸气触发、压力上升时间和呼气触发参数，减少治疗过程中呼吸机设置值的频繁调节，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适。
2.9具有肺复张工具，在机械通气过程中给予高于常规平均气道压的压力并维持一定的时间，可以使更多的萎陷肺泡复张以及防止小潮气量通气所带来的继发性肺不张。
2.10具有动态肺视图界面，以图形形式实时显示肺动力学参数。
2.11具有脱机辅助监测功能，具备脱机功能看板，可自定义脱机指征，一键启动SBT，脱机失败时自动退出，安全规范实施脱机流程。
2.12可选配SpO2监测，提供SpO2和PR监测值，提供脉搏波，可实时监测ROX指数及趋势回顾，动态关注氧疗效果。（提供产品说明书关键信息页扫描件证明）
2.13可选配主流/旁流CO2监测，提供衍生监测值，提供相关监测波形及环图。
2.14可选肺泡通气量计算工具。
2.15可选牵张指数Stress Index。
2.16可选肺过度膨胀系数C20/C监测功能。
三、设置参数
3.1 潮气量：20ml-4000ml
3.2 呼吸频率：1-100次/min
3.3 吸气时间：0.10 s～12.0 s
3.4 呼末正压：0-50cmH2O
3.5 压力支持：0-65cmH2O或更高
3.6 吸气压力：1-65 cmH2O或更高
3.7 呼气触发灵敏度：Auto，1-85%
3.8 最大容辅/弹性阻力：10-100cmH2O/L（提供产品说明书关键信息页扫描件证明）
3.9 最大流辅/粘性阻力：2-30cmH2O/L/s（提供产品说明书关键信息页扫描件证明）
3.10 触发灵敏度：流速触发：OFF 0.5L/min～20 L/min压力触发：-20cmH2O～-0.5cmH2O
3.11 氧浓度：21-100%
3.12 PAV/PPS/PPV分钟通气量百分比：25-100%（提供产品说明书关键信息页扫描件证明）
3.13 PAV/PPS/PPV最高压：6-40cmH2O
3.14 PAV/PPS/PPV最大潮气量：200-3500ml
四、监测参数
4.1 压力监测：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测。
4.2 具有驱动压监测功能，范围：0-120 cmH2O。
4.3 具有机械能监测功能，范围：0-100J/min。
4.4 每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测。
4.5 潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼出潮气量的监测。
4.6 呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测。
4.7 波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间。
五、其他功能
5.1 具有数据存储功能，可存储监测参数趋势图、表、事件日志、环图等。具备WIFI、蓝牙、蜂窝网络三种无线数据传输功能，满足科室信息化的需求。
5.2 呼吸机提供锁屏以及截图功能，屏幕导出保存U盘。
5.3 能够通过无线网络或有线网络联网，把呼吸机的监测信息实时显示到中央监护站或全院监护系统，满足科室信息化的需求和呼吸机管理。
六、商务要求
6.1 本项目预算金额为25万元，最高限价25万元，报价不得超出最高限价，否则报价无效。
6.2 所有参数需进行对应响应，提供需求参数偏离表，缺漏、不提供则认定为响应无效。
6.3 响应产品须列明品牌、生产厂家、型号。
6.4 成交供应商需缴纳履约保证金（按成交金额的按5%缴纳，中小微企业按成交金额的按2%缴纳（需提供中小微企业证明）），在承诺的质保期期满后无息退还给成交供应商。
[bookmark: _GoBack]6.5 报价包括各种税金、运输费、搬运费（运至院方指定的楼层和科室）、材料费、人工费、调试安装费等一切费用。
6.6 成交供应商保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的，说明书和合格证等相关证书必须完整，产品的品牌型号需按成交供应商承诺的执行，成交供应商若提供的产品不符合参数要求、品牌型号不一致、相关证书缺失或有质量问题，采购人有权拒收并有权要求供应商更换，产生的费用由成交人承担。
6.7 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除特别说明外，质保期不得少于3年，自产品验收合格并能正常使用之日算起。如响应文件中提供产品生产厂家对质保期的承诺，与供应商承诺不一致的，以生产厂家承诺为准。 
6.8 售后服务：成交供应商提供7*24小时售后服务，质保期内产品出现故障，在接到电话通知后，2小时内做出响应（远程解决或做出预备维护动作），24小时内到达维修现场。一般问题应在24小时内解决，否则须在采购人允许的迅速解决的问题的期限（即接到采购人通知后的24小时内）后二个工作日内提供与原产品技术参数要求相同或高于原产品技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。重大问题或其它无法迅速解决的问题应在五个工作日内解决，供应商在接到采购人通知后拒不响应或解决故障的，采购人有权聘请第三方进行维修，由此产生的费用由供应商承担。
