麻醉药物靶控输注（TCI）泵采购技术参数需求及商务要求
一、技术参数需求
1.靶控注射功能：血浆靶控模式（可选择阶梯诱导），效应室靶控模式。内置多种靶控注射的药物如丙泊酚、咪唑安定、依托米脂、氯胺酮、维库溴铵、阿曲库铵、罗库溴铵；具有右美托咪定 Hannivoort 靶控模型；具有1-18岁儿童输注模型（Kataria，Paedfusor）
2.多个注射通道之间实现患者信息的实时共享。多个注射通道可通过单键操作同时开机，提升使用便捷性。
3.微量注射功能：恒速注射、诱导维持、简易时量推注模式、间断给药功能。具有“OTCI”优化靶控输注功能。输注精度：机械精度误差需≤±0.5%，输注速度最大误差≤±3%。
4.丙泊酚具备Marsh， Schnider，Kataria，Paedfusor和Eleveld（适用于肥胖患者靶控注射）等靶控模型。
5.具有压力释放功能，减小阻塞发生后的丸剂量；有快速推注bolus功能
6.界面最好配有彩色显示屏和彩色靶浓度曲线图。
7.可与麻醉信息系统连接，实现用药数据保存自动化、电子化；可按客户要求进行药库及模型的扩展。
8.注射器推柄正确安装检测功能。
9.具有速度异常（快、慢、停）功能，推座异常报警功能，防止注射过程中出现过流、欠流；注射管路压力动态监测系统（DPS），实时监测注射管路内的压力。
10.可根据药代动力学模型，通过药物半衰期，预测病人苏醒时间。
11.历史数据存储及导出：可存储注射记录明细，且可根据客户需求进行扩展。数据直接通过机器内置的USB口将数据保存到U盘上或输出保存至电脑。
12.报警功能：交流掉电、电量将尽、电池电量不足、注射器脱落、注射器错误、注射器改变、药物将尽、药尽、推空、阻塞。
13.自检功能：能定期进行电机运行、注射精度及主板芯片等状况的自检，并将自检报告打印，作为设备运行状况的证明。
14.可识别多种注射器规格：5ml、10ml、 20ml、30ml、 50ml注射器，支持多种注射器品牌；注射器自动较准识别功能（适用所有品牌注射器）
15.安全与续航：具有电池容量显示，电池需支持≥2小时转运续航。
16.要求具有三类证，满足国家卫健委、国家药品监督管理局法规要求。
二、商务要求
1. [bookmark: _GoBack]本项目预算金额为15万元（3万元/套），最高限价15万元（3万元/套），报价不得超出最高限价，否则报价无效。
2. 所有参数需进行对应响应，提供需求参数偏离表，缺漏、不提供则认定为响应无效。
3. 响应产品须列明品牌、生产厂家、型号。
4. 成交供应商需缴纳履约保证金（按成交金额的按5%缴纳，中小微企业按成交金额的按2%缴纳（需提供中小微企业证明）），在承诺的质保期期满后无息退还给成交供应商。
5. 报价包括各种税金、运输费、搬运费（运至院方指定的楼层和科室）、材料费、人工费、调试安装费等一切费用。
6. 成交供应商保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的，说明书和合格证等相关证书必须完整，产品的品牌型号需按成交供应商承诺的执行，成交供应商若提供的产品不符合参数要求、品牌型号不一致、相关证书缺失或有质量问题，采购人有权拒收并有权要求供应商更换，产生的费用由成交人承担。
7. 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除特别说明外，质保期不得少于3年，自产品验收合格并能正常使用之日算起。如响应文件中提供产品生产厂家对质保期的承诺，与供应商承诺不一致的，以生产厂家承诺为准。 
8. 售后服务：成交供应商提供7*24小时售后服务，质保期内产品出现故障，在接到电话通知后，2小时内做出响应（远程解决或做出预备维护动作），24小时内到达维修现场。一般问题应在24小时内解决，否则须在采购人允许的迅速解决的问题的期限（即接到采购人通知后的24小时内）后二个工作日内提供与原产品技术参数要求相同或高于原产品技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。重大问题或其它无法迅速解决的问题应在五个工作日内解决，供应商在接到采购人通知后拒不响应或解决故障的，采购人有权聘请第三方进行维修，由此产生的费用由供应商承担。


