分光光度计
采购技术参数需求及商务要求
技术参数：
一、用途及工作条件
1.用于核酸、蛋白质等生物样品的超微量浓度测定、纯度分析及紫外－可见全光谱检测。
2.仪器应支持本机独立操作及电脑端控制两种方式。配套工作站和工作站端软件为本次采购的必需配置。
3.支持AC 220 V、50 Hz电源。工作环境温度覆盖10～30℃，相对湿度覆盖20%～80%
二、仪器技术性能与操作
1.采用微量检测基座的直接进样方式，样品接触部位应采用适于常规实验室清洁的耐腐蚀材料；无需一次性微量比色皿、微孔板或毛细管等耗材；最小检测样品量≤1µL。
2.采用石英光学材料及耐腐蚀金属、合金或性能等效材料，能够耐受常规清洁操作；连续测量时可使用无尘纸或吸水纸擦拭直接完成基座清洁。
3.可采集连续紫外－可见吸收光谱，自动检测波长范围能覆盖190～850 nm；波长精度≤1 nm，光谱带宽或分辨率≤2 nm。
4.采用脉冲氙灯、闪烁氙灯或性能等效的长寿命宽光谱光源。
5.具备至少3档光程、连续可变光程或其他等效的自动量程调节方式；最长等效光程不小于1mm，最短等效光程不大于0.05mm；能够根据样品浓度自动匹配适宜光程或测量量程，无需手工设置。
[bookmark: _GoBack]6.按10mm光程等效计算，吸光度检测下限≤0.02 Abs、上限≥550 Abs。
7.在1Abs标准条件下，误差不超过3%；连续独立测量10次误差不超过1%；常规样品测量及数据处理时间≤8秒。
8.dsDNA检测范围下限不高于1 ng/µL；dsDNA检测范围上限不低于25,000 ng/µL；RNA检测下限不高于0.8ng/µL；RNA检测范围上限不低于22000ng/µL；支持dsDNA、ssDNA、RNA、寡核苷酸等常见核酸类型；支持自动计算并显示浓度、A260/A280和A260/A230等结果
9.支持A280直接蛋白检测，并可选择或编辑BSA、IgG等消光系数；BSA标称检测范围下限不高于0.1 mg/mL，上限不低于400 mg/mL；支持BCA、Bradford、Lowry、Pierce 660或自定义标准曲线等蛋白定量方法。
10.设备应预置核酸、蛋白质和全光谱扫描方法，并支持用户建立、保存和调用自定义方法。
11.仪器应具备样品检测异常提示或等效质控功能，例如对气泡、液柱（检测比色皿时）形成不良、样品量不足或纯度比值异常进行提示。
12.仪器可以直接通过不低于6英寸彩色触摸屏操作，操作界面逻辑清洗，支持中文操作界面，佩戴乳胶、丁腈、PC、PVC等普通实验室手套时能够操作。
13.设备内置数据存储功能，测量结果至少包括样品浓度、吸光度、纯度比值和全波长光谱；能够查看和导出原始光谱数据。结果应能导出为CSV、XLSX、TXT或其他通用格式，不得仅能以专有格式保存。
三、仪器控制、配套工作站及软件要求
1.仪器支持本机操作和通过配套控制与数据处理工作站操作。工作站端应能实际完成仪器连接、测量操作、结果查看及数据导出。
2.配备仪器控制与数据处理工作站，包含工作站主机、显示器、键盘、鼠标及仪器连接所需线缆。处理器不少于6核，内存不少于16GB，配备固态硬盘，额外的机械硬盘存储容量不少于1TB；显示器不小于23英寸；接口数量及类型应满足仪器连接、数据备份和日常使用需要。预装与所投仪器控制软件兼容的操作系统。
3.工作站预装与所投仪器配套、无需另行购买软件许可证的基础控制软件。软件应支持常规核酸和蛋白样品测量、光谱及结果查看、数据保存与导出；上述功能不得依赖试用授权、付费订阅或另行购买高级软件。
4.使用工作站控制仪器进行测量时，原始光谱和测量结果应能保存至工作站本地，并可在工作站端检索、查看和导出。
四、其它要求
1.供应商应提交与所投型号及供货配置一致的提供详细配置清单和产品说明书，并在技术响应表中注明各项参数的对应页码。说明书已明确载明的参数或功能，以说明书为准；说明书未载明的，方可依据宣传彩页认定；两者均未载明的可检测性能指标，方可依据检测报告认定。检测报告应采用现行国家标准适用的方法，并载明产品型号、测试条件、测试方法及检测结果。
2.供应商应对整套设备的连接、控制、数据传输、安装调试、操作培训和现场验收负责。不得将实现规定功能所必需的配件或软件另行收费。
3.供应商负责送货上门、安装和调试，并对采购人的维修、操作及技术人员开展培训，免费提供培训资料。



商务要求：
1、本项目预算金额为19万元，最高限价19万元，报价不得超出最高限价，否则报价无效。
2、所有参数需进行对应响应，提供需求参数偏离表，缺漏、不提供则认定为响应无效。
3、响应产品须列明品牌、生产厂家、型号。
4、成交供应商需缴纳履约保证金（按成交金额的按5%缴纳，中小微企业按成交金额的按2%缴纳（需提供中小微企业证明）），在承诺的质保期期满后无息退还给成交供应商。
5、报价包括各种税金、运输费、搬运费（运至院方指定的楼层和科室）、材料费、人工费、调试安装费等一切费用。
6、成交供应商保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的，说明书和合格证等相关证书必须完整，产品的品牌型号需按成交供应商承诺的执行，成交供应商若提供的产品不符合参数要求、品牌型号不一致、相关证书缺失或有质量问题，采购人有权拒收并有权要求供应商更换，产生的费用由成交人承担。
7、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除特别说明外，质保期不得少于3年，自产品验收合格并能正常使用之日算起。如响应文件中提供产品生产厂家对质保期的承诺，与供应商承诺不一致的，以生产厂家承诺为准。 
8、售后服务：成交供应商提供7*24小时售后服务，质保期内产品出现故障，在接到电话通知后，1小时内做出响应（远程解决或做出预备维护动作），6小时内到达维修现场。一般问题应在24小时内解决，否则须在采购人允许的迅速解决的问题的期限（即接到采购人通知后的24小时内）后二个工作日内提供与原产品技术参数要求相同或高于原产品技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。重大问题或其它无法迅速解决的问题应在五个工作日内解决，供应商在接到采购人通知后拒不响应或解决故障的，采购人有权聘请第三方进行维修，由此产生的费用由供应商承担。
9、成交供应商需提供设备配套软件的终身升级服务且所涉及的接口费用一律由成交供应商承担。如设备需要对接医院HIS、PACS、LIS，或其他采购人认为需要对接的相关信息化系统，成交供应商须配合采购人完成相关对接工作，且所涉及的接口费用一律由成交供应商承担。
