
半导体激光脱毛仪采购技术参数需求及商务要求
1、 技术参数
1、激光类型：半导体激光器
2、激光输出波长：808nm±10nm                     
3、脉冲宽度：5ms～100ms
▲4、终端输出能量：10-80j/cm2
▲5、最大脉冲功率：≥1000W
6、脉冲频率：0.5Hz～10Hz
7、激光输出方式：重复脉冲
8、能量复现性：≤±10%
▲9、光斑尺寸：≥10mm * 20mm
10、冷却系统：内循环水冷却
11、安全功能：治疗窗口温度≤0℃
12、软件功能：具备人机交互、故障检测、计数功能、制冷调节功能、激光控制
13、安全要求：本设备符合 GB 9706.1-2020、GB 9706.222-2022、GB 7247.1-2023的要求。
14、显示屏：≥10寸彩色医用液晶显示屏
15、主机重量：≤70kg
16、包装尺寸：≤660mm*650mm*1380mm
17、手具自带消毒功能

▲二、配置清单
	名称
	数量
	单位

	半导体激光脱毛仪主机
	1
	台

	手具
	1
	个

	脚踏开关
	1
	个

	联锁开关
	1
	个

	电源线
	1
	根

	钥匙开关
	2
	只

	熔断器
	2
	只

	遮光罩
	1
	个

	防护眼镜
	1
	个

	漏斗
	1
	个

	CPC-直通
	1
	个

	过滤器
	1
	对

	Φ10水管
	1
	个

	公司证件
	1
	套

	操作指南
	1
	份

	合格证、保修卡
	1
	份

	说明书
	1
	份

	手具箱
	1
	个




三、商务要求：
1、本项目预算金额为38万元，最高限价20万元，报价不得超出最高限价，否则报价无效。
2、“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。
3、所有参数需进行对应响应，提供需求参数偏离表，缺漏、不提供则认定为响应无效。
4、响应产品须列明品牌、生产厂家、型号。
5、成交供应商需缴纳履约保证金（按成交金额的按5%缴纳，中小微企业按成交金额的按2%缴纳（需提供中小微企业证明）），在承诺的质保期期满后无息退还给成交供应商。
6、报价包括各种税金、运输费、搬运费（运至院方指定的楼层和科室）、材料费、人工费、调试安装费等一切费用。
[bookmark: _GoBack]7、成交供应商保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的，说明书和合格证等相关证书必须完整，产品的品牌型号需按成交供应商承诺的执行，成交供应商若提供的产品不符合参数要求、品牌型号不一致、相关证书缺失或有质量问题，采购人有权拒收并有权要求供应商更换，产生的费用由成交人承担。
▲8、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除特别说明外，质保期不得少于5年，自产品验收合格并能正常使用之日算起。如响应文件中提供产品生产厂家对质保期的承诺，与供应商承诺不一致的，以生产厂家承诺为准。 
▲9、凡属于设备质保期内的，该期限内的所有售后服务，包括原厂商服务和非原厂商服务，其中硬件的售后服务包括但不限于硬件维护维修、配件更换、整机更换、硬件升级、提供替代品；应用软件的售后服务包括但不限于应用软件维护升级以及非结构性修改；服务期内售后服务所产生的费用均由成交人承担。
▲10、售后服务：成交供应商提供7*24小时售后服务，质保期内产品出现故障，在接到电话通知后，2小时内做出响应（远程解决或做出预备维护动作），24小时内到达维修现场。一般问题应在24小时内解决，否则须在采购人允许的迅速解决的问题的期限（即接到采购人通知后的24小时内）后二个工作日内提供与原产品技术参数要求相同或高于原产品技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。重大问题或其它无法迅速解决的问题应在五个工作日内解决，供应商在接到采购人通知后拒不响应或解决故障的，采购人有权聘请第三方进行维修，由此产生的费用由供应商承担。
11、成交供应商需提供设备配套软件的终身升级服务且所涉及的接口费用一律由成交供应商承担。如设备需要对接医院HIS、PACS、LIS，或其他采购人认为需要对接的相关信息化系统，成交供应商须配合采购人完成相关对接工作，且所涉及的接口费用一律由成交供应商承担。
▲12、相关人员培训：本项目包含医护人员及工程人员的培训计划费用，设备装机验收后，现场提供对采购人的1次或多次基本培训，使采购人使用人员及工程人员，熟练掌握全部功能及基本维修。其中医务人员专项培训2人次，工程人员专项培训1人次，视采购人时间安排确定。
▲13、提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单。保修期外，无偿提供维修密码及所附软件在该项目的永久使用权。
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