## 病人监护仪参数需求
病人监护仪参数需求
序号 | 科室名称 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 预算单价(万元) | 预算总价（万元） | 参数需求
1 | 心胸外科 | 监护仪 | 套 | 3 | 2.67 | 8.01 | 一、能够与目前病房在用的迈瑞中央监护站兼容，无线数据传输数据。 二、技术参数 1 整机要求： 1.1 一体化便携监护仪，整机无风扇设计，配置提手,方便移动。 1.2 ≥10英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800，≥8通道波形显示。 1.3 屏幕标配最新电容屏非电阻屏。 1.4 显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围。 1.5 内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装，锂电池支持监护仪工作时间≥4小时；可选配高容量电池工作时间≥6小时。 1.6 安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型 。 1.7 监护仪设计使用年限≥10年。 1.8 主机防水等级≥IPX1，整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试。 1.9 p监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种。 1.10 监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。 1.11 监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。 2 监测参数： 2.1 配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，适用于成人、小儿、新生儿患者。 2.2 心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，支持成人、小儿、新生儿患者。 2.3 心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s 2.4 提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。 2.5 支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥27种实时心律失常分析 2.6 QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 2.7 支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析。 2.8 支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。 2.9 提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-300 2.10 支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 2.11 提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式，提供24小时血压统计结果。 2.12 提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：0-200 rpm。 2.13 配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmH 2.14 提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。 3 系统功能： 3.1 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求。 3.2 具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 3.3 支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储30秒相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 3.4 支持≥1000组NIBP测量结果，可选配升级为高容量存储卡，支持3000组NIBP测量。 3.5 支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾 3.6 具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别。 3.7 具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态。 3.8 支持根据病人的参数趋势变化，可自动推送HR/PR、 SpO2、 RR 等参数的报警限建议。 3.9 具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，更好地反映病人状态，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警。 3.10 支持和遥测监护仪一起联网通信到中心监护系统。 3.11 支持监护仪进入夜间模式，演示模式和待机模式，可选隐私模式。 3.12 提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 3.13 可升级临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分系统）、NEWS2（英国早期预警评分系统2），可支持定时自动EWS评分功能，支持动态刷新EWS和EWS报警。 3.14 支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能 3.15 动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 3.16 提供目标监测界面，能够显示ECG,SpO2,IBP,CO2等多种参数测量值和波形；目标监测界面至少包括目标参数区、参数列表区、目标参数统计区、目标参数趋势区等，目标参数统计区与目标参数趋势区相互联动 3.17 支持带ABD事件的呼吸氧合界面。 3.18 支持选配房颤概览功能，可显示当前病人持续 30 秒以上的房颤事件的统计信息和生命体征参数趋势。 3.19 提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。 3.20 可升级内置记录仪。 3.21 支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息。 三、质保期≥3年
2 | 普通外科 | 病人监护仪 | 套 | 4 | 2.67 | 10.68 | 1 整机要求： 1.1 一体化便携监护仪，整机无风扇设计，配置提手,方便移动。 1.2 ≥10英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800，≥8通道波形显示。 1.3 屏幕标配最新电容屏非电阻屏。 1.4 显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围。 1.5 内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装，锂电池支持监护仪工作时间≥4小时；可选配高容量电池工作时间≥6小时。 1.6 安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 1.7 监护仪设计使用年限≥10年。 1.8 主机防水等级≥IPX1，整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试。 1.9 p监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种。 1.10 监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。 1.11 监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。 2 监测参数： 2.1 配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，适用于成人、小儿、新生儿患者。 2.2 心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，支持成人、小儿、新生儿患者。 2.3 心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s 2.4 提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。 2.5 支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥27种实时心律失常分析 2.6 QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 2.7 支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析。 2.8 支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。 2.9 提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-300 2.10 支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 2.11 提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式，提供24小时血压统计结果。 2.12 提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：0-200 rpm。 2.13 配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmH 2.14 提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。 3 系统功能： 3.1 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求。 3.2 具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 3.3 支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储30秒相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 3.4 支持≥1000组NIBP测量结果，可选配升级为高容量存储卡，支持3000组NIBP测量。 3.5 支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾 3.6 具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别。 3.7 具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态。 3.8 支持根据病人的参数趋势变化，可自动推送HR/PR、 SpO2、 RR 等参数的报警限建议。 3.9 具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，更好地反映病人状态，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警。 3.10 支持和遥测监护仪一起联网通信到中心监护系统。 3.11 支持监护仪进入夜间模式，演示模式和待机模式，可选隐私模式。 3.12 提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 3.13 可升级临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分系统）、NEWS2（英国早期预警评分系统2），可支持定时自动EWS评分功能，支持动态刷新EWS和EWS报警。 3.14 支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能 3.15 动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 3.16 提供目标监测界面，能够显示ECG,SpO2,IBP,CO2等多种参数测量值和波形；目标监测界面至少包括目标参数区、参数列表区、目标参数统计区、目标参数趋势区等，目标参数统计区与目标参数趋势区相互联动 3.17 支持带ABD事件的呼吸氧合界面。 3.18 支持选配房颤概览功能，可显示当前病人持续 30 秒以上的房颤事件的统计信息和生命体征参数趋势。 3.19 提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。 3.20 可升级内置记录仪。 3.21 支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息。 4.质保期≥3年
3 | 急诊科 | 心电监护仪（含有创、呼吸末二氧化碳模块） | 套 | 2 | 8 | 16 | 1. 模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机模块插槽数至少4个 2. 监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口（非供电接口），保证模块通讯速率及稳定性 3. 彩色电容触摸屏，高分辨率至少1280×800像素，可以4通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作 4. 可内置高能锂电池，供电时间≥3小时 监测参数： 5. 基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测 6. 基本功能模块支持升级为从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪模块插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥3小时，无风扇设计； 7. 可升级的转运监护仪可以实现插入监护仪主机的任意插槽 8. ECG支持3/5导心电监测，可选配6/12导联心电监测 9. 支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析 10. 心电支持3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析 11. 提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段 12. 支持RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm 13. QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms 14. 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式 15. NIBP 成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg 16. 支持双通道有创压IBP监测，多达6道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求。 17. 有创压适用于成人，小儿和新生儿，有创压测量范围：-50～360mmHg 18. 标配旁流EtCO2监测模块旁流EtCO2监测模块支持升级顺磁氧监测技术进行氧气监测，水槽要求易用快速更换。 19. 支持升级主流、微流EtCO2监测模块。 20. 支持升级肌松NMT模块，采用三轴加速度传感器技术 21. 可升级微创连续血流动力学监测模块，非无创电阻抗法，具有更好的监测准确性，可采用PiCCO或类似技术，实现CCO连续心排量、SVV每搏变异量等血液动力学监测参数，直观观察病人的变化情况 22. 可升级FloTrac监测功能模块或可实现FloTrac技术单机产品，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可通过监测桡动脉压力提供连续心排量（CCO），每搏量变异（SVV），实时外周血管阻力（SVR）等监测参数，满足连续血流动力学监测需求 23. 支持升级模块，进行ICG参数监测，可无创监测患者连续心排量 24. 支持升级模块，可与主流品牌的呼吸机、输注泵产品相连，实现呼吸机、输注泵设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。 系统功能： 25. 具有图形化报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源 26. 具备参数组合报警功能（并非早期预警评分EWS），可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供12个预设组合报警，并允许自定义12个组合报警 27. 标配具备血流动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。 28. 可升级血流动力学软件工具，显示完整血流动力学参数，并以图形化界面显示病人心脏收缩力，外周血管阻力等状态，提供电子化血流动力学实验记录，重点参数蛛网图显示评估病人相关参数变化 29. 可升级输注泵用药信息回顾工具，可同时间轴显示病人生命体征参数及用药信息回顾，呈现病人生命体征变化趋势与药物输注流速变化之间的关系 30. 支持120小时趋势表和趋势图回顾，最小分辨率1分钟 31. 支持1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值 32. 具备46小时全息波形的存储与回顾功能 33. 支持120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾 34. 支持与除颤监护仪，遥测混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理 35. 监护仪可升级与同品牌呼吸机以及非同品牌输注泵通过无线方式融合显示在中央站界面 36. 单套配置要求： 36.1主机1台 36.2监测模块1个 36.3锂电池1块 36.4三芯电源线1根 36.5配备双有创血压监测功能 内置 36.6使用说明书1本 36.7旁流CO2监测模块1个 36.8设备保修卡1张 36.9合格证1张 37.质保期≥3年
4 | 急诊科 | 车载心电监护仪（含有创模块） | 套 | 1 | 5 | 5 | 1.适用于成人、小儿、新生儿的监测。 2.转运监护仪，满足救护车、直升机和固定翼飞机，通过相关转运标准的需求。 3.≥5.5英寸彩色触摸电容显示屏，支持屏幕手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作， 4.整机重量＜1Kg，小巧便携 5.IP44防尘防水。 6.抗1.2米6面跌落。 7.整机无风扇设计。 8.内置锂电池供电，支持≥5小时的持续监测。 9.内置DC电源接口，可以进行车载充电。 10.具备3/5导心电、阻抗呼吸、血氧、无创血压、2通道体温监测功能。 11.支持2通道有创血压及模拟输出/除颤同步。 11.支持提供EWS早期预警评分工具，包括NEWS、NEWS2和MEWS，可支持定时自动EWS评分功能，支持动态刷新EWS和EWS报警。 12.转运监护仪支持插入床旁监护仪任意模块插槽作为参数模块使用，即插即用。 13.心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析。 14.心率测量范围：成人15 -300 bpm，小儿/新生儿15 - 350 bpm。 15.波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。 16.滤波模式提供诊断模式（0.05 -150Hz），监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz），手术模式（1—20Hz）。 17.支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析 18.提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。 19.具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值，QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms 20.可显示弱灌注指数（PI）。 21.提供双通道体温和温差参数的监测， 并可根据需要更改体温通道标名。 22.提供手动、自动间隔、连续、序列和整点五种无创血压测量模式。 23.IBP测量范围：-50 – 360 mmHg，支持实时PPV测量。 24.≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 25.≥800条NIBP测量结果回顾。 26.≥40小时全息波形回顾。 27.≥100小时趋势数据回顾。 28.通过国家Ⅲ类注册和FDA认证。 29.产品设计使用年限≥10年。 30、配置要求： （1）主机 1台 （2）锂电池 1块 （3）分体式心电主电缆组件 1根 （4）5导分体式导联线组件AHA按扣式 1根 （5）无内胆成人袖套 1个 （6）无创血压导气管 1条 （7）成人软指套血氧探头 1根 （8）血氧探头主电缆 1根 （9）心电电极 1包 （10）三芯电源线 1根 （11）使用说明书 1本 （12）设备保修卡 1张 （13）合格证 1张 （14）快速操作指南 1张 （15）配备有创血压监测功能 内置 31.质保期≥3年
5 | 神经外科 | 监护仪压力模块 | 套 | 2 | 5 | 10 | 1 有创血压： 1.1 支持四通道有创血压监测，支持美国雅培/美代接口、爱德华接口、尤它接口、BD 接口、贝朗接口有创血压附件，可监测ART（动脉压），PA（肺动脉压），CVP（中心静脉压），RAP（右房压），LAP（左房压），ICP（颅内压），P1，P2（扩充压力）等项目。 1.2 单位：mmHg和kPa可选。 1.3 压力测量范围： ART：0mmHg～300mmHg（0kPa～40kPa） PA：-6mmHg～120 mmHg (-0.8kPa～16kPa) CVP：-10mmHg～40mmHg(-1.3kPa～5.3kPa) RAP：-10mmHg～40mmHg(-1.3kPa～5.3kPa） LAP：-10mmHg～40mmHg(-1.3kPa～5.3kPa) ICP：-10mmHg～40mmHg(-1.3kPa～5.3kPa) P1，P2：-50mmHg ～ 300mmHg(-6.6kPa ～40kPa) 1.4 分辨率：1mmHg 或0.1kPa 1.5 精度：±1mmHg 1.6 各通道具有独立较零功能。 2.质保期≥3年
6 | 消化内科-内镜中心 | 心电监护仪 | 套 | 2 | 3 | 6 | 1 整机要求： 1.1 一体化便携监护仪，整机无风扇设计，配置提手,方便移动。 1.2 ≥10英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800，≥8通道波形显示。 1.3 屏幕标配最新电容屏。 1.4 内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装，锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。 1.5 安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 1.6 监护仪设计使用年限≥10年。 1.7 主机防水等级≥IPX1，整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试。 1.8 监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种。 1.9 监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。 1.10 监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。 2 监测参数： 2.1 配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者。 2.2 心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，支持成人、小儿、新生儿患者。 2.3 心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s 2.4 提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。 2.5 支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥25种实时心律失常分析 2.6 QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 2.7 支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析 2.8 支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。 2.9 提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-300 2.10 支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 2.11 提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式，提供24小时血压统计结果。 2.12 提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：0-200 rpm。 2.13 配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmH 2.14 提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。 3 系统功能： 3.1 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求。 3.2 具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 3.3 支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储30秒相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 3.4 支持≥1000组NIBP测量结果。 3.5 支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾 3.6 具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别。 具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态。 3.7 支持根据病人的参数趋势变化，可自动推送HR/PR、 SpO2、 RR 等参数的报警限建议。 3.8 具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，更好地反映病人状态，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警。 3.9 支持RJ45接口进行有线网络通信联网通信到中心监护系统。 3.10 支持监护仪进入夜间模式，演示模式和待机模式，可选隐私模式。 3.11 提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 3.12 支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能 3.13 动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 3.14 提供目标监测界面，能够显示ECG,SpO2,IBP,CO2等多种参数测量值和波形；目标监测界面至少包括目标参数区、参数列表区、目标参数统计区、目标参数趋势区等，目标参数统计区与目标参数趋势区相互联动 3.15 支持带ABD事件的呼吸氧合界面。 3.16 提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。可升级内置记录仪。 3.17 支持它床观察，可同时监视≥10它床的报警信息。 4.质保期≥3年

## 提前写 逐项填写 调研时再交
_______（科室）_______（设备名称）技术参数响应表
项号 | 挂网文件需求 | 响应情况
1 | 例1：分辨率>=120 | 无偏离
2 | 例2：★采样率>=60 | 负偏离。55，满足此需求仅A品牌A1型号，建议医院修改
3 | 例3：▲具备蓝牙功能 | 负偏离。无蓝牙功能，但能通过wifi进行数据传输，建议医院修改成:无线传输病人数据
| 例4：（医院无要求） | 建议医院增加参数：能够进行电切辅助操作。满足此功能还有A品牌A1型号、B品牌B2型号等
Note on A1: Administrator: 提前写 逐项填写 调研时再交