液氮罐（含液氮补给罐）
采购技术参数需求及商务要求
技术参数：
一、主液氮罐：1个

1.	产品标识最低有效容积不低于550L，采用真空绝热结构，支持气相及液相两种样本保存方式，静态蒸发量≤1.5%/日。可存放的2mL冻存管不少于27,000支。
2.	在液面低于样本托盘、达到正常工作液位、关闭罐盖且温度稳定的气相保存条件下，内部温差不高于10℃，有效样本储存空间最不利位置的温度不高于−185℃。
3.	托罐体内胆采用适用于液氮长期储存的不锈钢等耐低温材料；罐口防结霜和冷凝水收集、排放设计；罐体空重≤450kg，直径≤1150mm，总高≤1600mm。
4.	配置可在本机操作的显示控制装置，实时显示罐内温度、液位、运行状态及报警信息，可查询历史记录。温度传感器量程覆盖−196℃至室温使用范围；液位传感器可连续监测工作液位，液位测量误差不大于±10mm。可接入采购人的生物样本库管理系统统一管理。
5.	具备自动补液和手动补液功能，能够根据设定液位自动启动、停止补液；具备自动补液故障时的安全处置和手动操作方式。
6.	具备高温、液位过高、液位过低、补给不足、传感器故障、开盖超时等报警功能；报警阈值可设置。至少提供现场声光报警及一种可在采购人允许的网络环境下使用的远程报警方式，并配备相应的监控和数据传输装置。
7.	具备分级用户权限和操作记录功能，可记录用户登录、开锁、参数修改、报警确认等信息；支持不少于两种用户身份验证方式，能够对开盖或开锁操作进行管理。
8.	标配真空绝热输液软管，通流能力及接口与主体液氮罐、补给罐相匹配；长度应满足现场安全布置，长度≥2m。配齐连接、密封和必要的安全泄压部件。
9.	标配可隐藏辅助踏板，可满足不同身高工作人员的取样需求；标配冻存架和冻存盒，冻存架尺寸可根据采购人的需求进行定制。
10.	标配脚踏式液氮转运泵，具备压力指示及安全泄压措施，泵体重量小于3kg，液氮流速≥5L/min。
11.	标配冻存架辅助升降装置，能满足冻存架升降需求，最大起吊重量≥15kg，不占用额外场地，可实现无损安装。

二、液氮补给罐：2个
1.	有效容积≥300L，采用适用于液氮储存和供给的真空绝热、自增压结构，静态蒸发量≤1.5%/日，能够向本次采购的主体液氮罐稳定供液。
2.	单个罐体空重≤200kg，直径≤1000mm，总高≤1500mm。
3.	罐体及接液部件采用适用于液氮的材料，配备压力表、可现场读取的液位计、必要的阀门及超压泄放装置；工作压力、泄放设定值应与容器设计参数和主体液氮罐进液要求相匹配。
4.	补给罐均须配备可输出液位数据的采集装置，液氮余量应能在系统监控界面分别查看，并能设置供液不足报警。
5.	配备便于移动的脚轮及驻车或等效固定措施。交付的管件、阀件和接头应满足两台补给罐主备轮换、安全隔离及连接使用要求。

三、液氮转运罐：2个

1.	单个液氮罐有效容积不少于10L，窄口径设计，口径≤60mm，采用真空绝热结构，静态蒸发量≤1.5%/日，空重≤7kg，配有适用的罐塞、提手或其他安全搬运部件。
2.	两台罐的口径、深度及连接方式均应与主液氮罐配置的脚踏式液氮泵匹配，可分别进行取液操作。

四、便携式液氮转运罐：3个

1.	每台有效容积不少于2L，可容纳的2mL冻存管不少于50支；提供冻存管固定或承载组件，避免运输过程中样本散落、碰撞。
2.	适用于短距离样本转运。按制造商说明的装液量、环境温度及测试方法，液相保存时间不少于8小时，气相保存时间不少于6小时；在所述有效保存时间内，样本存放位置应满足不高于−135℃的温度要求。
3.	具备降低运输中液氮飞溅、阻止盖部冷凝水流入罐内的结构；采用干式气相转运方式时，应具备吸附液氮、降低意外倾倒时液氮外溢风险的措施。
4.	转运罐均须随货配置温度监测及本地显示装置，支持低电量报警；温度和报警信息能够经主液氮罐配套的通信系统上传、保存和查询。应说明电池续航、更换方式及现场通信覆盖方案。

五、气体浓度监测装置：氧气浓度和氮气浓度监测 各1个

1.氧气浓度监测和氮气浓度监测装置各一个，能实时提供液氮罐所在房间的氧气和氮气浓度信息；
2.当氧气和氮气浓度偏离正常范围后能提供灯光和声音报警，并通过系统及时通知管理人员。

六、交付、验收与售后服务

1.供应商应提交与所投型号及供货配置一致的提供详细配置清单和产品说明书，并在技术响应表中注明各项参数的对应页码。说明书已明确载明的参数或功能，以说明书为准；说明书未载明的，方可依据宣传彩页认定；两者均未载明的可检测性能指标，方可依据检测报告认定。检测报告应采用现行国家标准适用的方法，并载明产品型号、测试条件、测试方法及检测结果。

2.供应商应在安装前核对设备进场通道、地面承重、供电、通风及氧浓度监测等现场条件，并提出安装和安全使用要求。现场既有设施不足时，应在施工或设备安装前明确补充方案及责任范围。

3.响应文件应列明各设备的制造商、型号、数量、主要技术参数、配置清单，以及安装所需的通道尺寸、占地、供电和满载地面承重条件。

4.供应商应对整套设备的连接、控制、数据传输、安装调试、操作培训和现场验收负责。允许采用不同制造商的兼容设备，但应交付可正常运行的完整系统，不得将实现规定功能所必需的配件或软件另行收费。

5.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除特别说明外，质保期不得少于3年，自产品验收合格并能正常使用之日算起。如响应文件中提供产品生产厂家对质保期的承诺，与供应商承诺不一致的，以生产厂家承诺为准。
成交价内的所有设备至验收之日起质保期≥3年；主体液氮罐和补给罐的真空绝热性能质保≥8年。质保期内提供免费的故障维修、必要配件更换、技术支持和系统使用培训。

[bookmark: _GoBack]6.提供7×24小时电话及网络技术支持。供应商负责送货上门、安装和调试，并对采购人的维修、操作及技术人员开展培训，免费提供培训资料。售后服务费用应包含在投标报价中。发生故障接到售后服务要求后，应在1小时内响应并提出解决方案，6小时内到现场进行故障处理。一般问题应在24小时内解决，否则须在采购人允许的迅速解决的问题的期限（即接到采购人通知后的24小时内）后二个工作日内提供与原产品技术参数要求相同或高于原产品技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。重大问题或其它无法迅速解决的问题应在五个工作日内解决，供应商在接到采购人通知后拒不响应或解决故障的，采购人有权聘请第三方进行维修，由此产生的费用由供应商承担。


其他商务要求：
1、本项目预算金额为33万元，最高限价33万元，报价不得超出最高限价，否则报价无效。
2、所有参数需进行对应响应，提供需求参数偏离表，缺漏、不提供则认定为响应无效。
3、响应产品须列明品牌、生产厂家、型号。
4、成交供应商需缴纳履约保证金（按成交金额的按5%缴纳，中小微企业按成交金额的按2%缴纳（需提供中小微企业证明）），在承诺的质保期期满后无息退还给成交供应商。
5、报价包括各种税金、运输费、搬运费（运至院方指定的楼层和科室）、材料费、人工费、调试安装费等一切费用。
6、成交供应商保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的，说明书和合格证等相关证书必须完整，产品的品牌型号需按成交供应商承诺的执行，成交供应商若提供的产品不符合参数要求、品牌型号不一致、相关证书缺失或有质量问题，采购人有权拒收并有权要求供应商更换，产生的费用由成交人承担。
7、成交供应商需提供设备配套软件的终身升级服务且所涉及的接口费用一律由成交供应商承担。如设备需要对接医院HIS、PACS、LIS，或其他采购人认为需要对接的相关信息化系统，成交供应商须配合采购人完成相关对接工作，且所涉及的接口费用一律由成交供应商承担。
