软式内镜自动清洗消毒机采购技术参数需求及商务要求

技术参数：
1、全程动作具备初洗、酶洗、次洗、消毒、末洗功能，每一流程结束前管腔内都具有无菌吹干功能。
2、机器为开放式平台，消毒液可以使用戊二醛和邻苯二甲醛以及过氧乙酸（低浓度）。
3、具有洗消过程中可对水和消毒液加热设计，温度可以设定。
4、具备全程对内镜测漏监控功能，内镜测漏设计为单独测漏功能，测漏方法为干式测漏。
5、具备全过程故障报警及提示解决功能，可以用明显的灯光及声音，提示机器的运转状况，方便工作人员知道机器情况。
（1）消毒液不足报警。
（2）酶液，酒精液，消毒液不足报警。
（3）进水太慢报警。
（4）内镜漏气报警。
（5）排水受阻报警。
（6）内镜脱落报警。
6、程序对已设定的消毒方式有自动记忆功能。
7、扫描录入医护人员和内镜信息，可打印信息，依次显示内镜编号、医护人员编号、消毒液种类、消毒液浓度、消毒液使用次数、消毒液温度、清洗温度、测漏时间、冲洗时间、酶洗时间、清洗时间、消毒时间、漂洗时间、除湿时间、完成时间、完成日期、冲洗时长、消毒时长、消毒液注入量、酒精注入量、清洗液注入量、清洗水流量、漂洗水流量的洗消情况。
8、带常见六种消毒模式可以直接一键启动，包括两个标准模式，晨消模式，阳性模式，终端模式，特殊模式，自身模式供选择，消毒时间等参数可根据需要自行调整。操作系统为按键+触屏。系统在无操作四个小时后自动断电。
9、脚踏式自动开关盖，盖子自动检测功能：在机器运行过程中，盖子不能被打开，在盖子没有完全盖好的情况下，机器不能工作运行。
10、每更换一次消毒液后又重新自动记录消毒液的使用次数。
11、机器自身消毒提醒功能，用户输入消毒液使用次数提醒，范围为20～99次。
12、自动实时检测消毒液浓度。
13、具有内镜接头脱落报警、堵塞报警。
14、清洗槽内具有岛型设计，既可以节约清洗液，又不会因为刻意节液而设计更小的清洗槽过渡弯曲镜子。
15、具有≥7英寸触摸屏，实时显示酒精、酶液、消毒液液位，实时显示消毒使用次数、机器工作总次数，无需查询。
16、端口开放，可与追溯系统对接。
17、内置WIFI及移动网络模块，实现洗消数据实时上传，可实现PC或手机APP终端登录查询，可以随时查看机器运行情况及故障信息和过氧乙酸浓度值。
18、可选10-21.5寸辅助显示屏，同步显示洗消过程，并提供声音辅助，便于操作人员远距离了解洗消状态。
19、内镜清洗消毒方式采用喷淋、浸泡、侧循环三合一方式，提高清洗消毒效果，降低消毒液残留。
20、可一次同步清洗两条内镜。
21、具有打印功能，打印可以开启或者关闭。
22、有一键开盖功能，可以应对设备在发生故障时，便于方便取出内镜。
23、可兼容各品牌软式内镜。
24、消毒液浓度测试设计采用和消毒液储液槽连通器原理方式，操作方便，并可以检测实时消毒液浓度，节约检测消毒液的消耗。

商务要求：
[bookmark: _GoBack]1、本项目预算金额为29万元，最高限价29万元，报价不得超出最高限价，否则报价无效。
2、所有参数需进行对应响应，提供需求参数偏离表，缺漏、不提供则认定为响应无效。
3、响应产品须列明品牌、生产厂家、型号。
4、成交供应商需缴纳履约保证金（按成交金额的按5%缴纳，中小微企业按成交金额的按2%缴纳（需提供中小微企业证明）），在承诺的质保期期满后无息退还给成交供应商。
5、报价包括各种税金、运输费、搬运费（运至院方指定的楼层和科室）、材料费、人工费、调试安装费等一切费用。
6、成交供应商保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的，说明书和合格证等相关证书必须完整，产品的品牌型号需按成交供应商承诺的执行，成交供应商若提供的产品不符合参数要求、品牌型号不一致、相关证书缺失或有质量问题，采购人有权拒收并有权要求供应商更换，产生的费用由成交人承担。
7、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除特别说明外，质保期不得少于3年，自产品验收合格并能正常使用之日算起。如响应文件中提供产品生产厂家对质保期的承诺，与供应商承诺不一致的，以生产厂家承诺为准。 
8、售后服务：成交供应商提供7*24小时售后服务，质保期内产品出现故障，在接到电话通知后，2小时内做出响应（远程解决或做出预备维护动作），24小时内到达维修现场。一般问题应在24小时内解决，否则须在采购人允许的迅速解决的问题的期限（即接到采购人通知后的24小时内）后二个工作日内提供与原产品技术参数要求相同或高于原产品技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。重大问题或其它无法迅速解决的问题应在五个工作日内解决，供应商在接到采购人通知后拒不响应或解决故障的，采购人有权聘请第三方进行维修，由此产生的费用由供应商承担。
9、成交供应商需提供设备配套软件的终身升级服务且所涉及的接口费用一律由成交供应商承担。如设备需要对接医院HIS、PACS、LIS，或其他采购人认为需要对接的相关信息化系统，成交供应商须配合采购人完成相关对接工作，且所涉及的接口费用一律由成交供应商承担。
