遥测心电监护
采购技术参数需求及商务要求

技术参数：
1.整机要求
1.1遥测发射盒重量不超过265克（含锂电池），无创血压模块重量不超过240克。
1.2遥测发射盒尺寸不超过130 x 67 x 26 mm，无创血压模块尺寸不超过125 x 65x 25mm。
1.3遥测发射盒防水等级符合IPX7要求，无创血压模块防水等级符合IP32要求，抗跌落测试通过1.5米跌落测试，电击防护等级CF（至少包括ECG、SpO2和NIBP）。
1.4遥测发射盒采用彩色电容液晶显示触摸屏，屏幕尺寸≥3.5英寸，屏幕分辨率≥480 x 320像素
1.5遥测发射盒屏幕可同时显示至少3个参数和2道波形，通过上下拖动屏幕能够查看所有的波形和参数。
 
2.监测参数
2.1配置心电监护、无创血压测量、血氧监测。
2.2具有多参融合算法，抗干扰性能。
2.3支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析。
2.4具有抗运动算法，抗干扰性。
2.5提供3/5导心电监护，最大支持7道ECG波形监测，心率测量范围至少涵盖：成人15 – 300 bpm，小儿15 – 350 bpm。
2.6心电波形波速至少提供25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。
2.7心电滤波模式提供监护模式（0.5-40Hz），ST模式（0.05- 40Hz）,运动模式（1~20 Hz）。
2.8提供ST段分析，提供ST值，和每个ST的模板。
2.9提供ST图像化显示界面，可以快速查看ST值的变化。
2.10提供单个，多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。
2.11提供起搏分析。
2.12具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。
2.13QTc计算公式提供：Bazett, Fridericia, Framingham, Hodges。
2.14支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，支持27种实时心律失常分析。
2.15血氧饱和度测量范围至少涵盖：0 - 100%，来自于血氧的脉率测量范围至少涵盖：20 – 300 bpm。
2.16可显示弱灌注指数（PI），具有脉搏调制音功能，可随脉搏血氧饱和度变化而相应变化。
2.17血压测量范围（收缩压）至少涵盖：25 ~ 290 mmHg（成人），25 ~ 240 mmHg（小儿）。
2.18血压测量范围（平均压）至少涵盖：15 ~ 260 mmHg（成人），15 ~ 215 mmHg（小儿）。
2.19血压测量范围（舒张压）至少涵盖：10 ~ 250 mmHg（成人），10 ~ 200 mmHg（小儿）。
2.20来自于NIBP的脉率测量范围至少涵盖：30 – 300 bpm。
2.21提供手动、自动间隔、连续、序列测量模式。
2.22提供动态血压监测（ABPM）功能。
2.23无创血压模块提供500组最新的无创血压测量结果回顾，具有通过USB接口将测量数据导出到中央站。
2.24无创血压模块可以采用一块可充电锂电池供电，使用全新充满电的锂电池供电，支持不少于500 次测量。
 
3.系统功能
3.1采用声光双重三级报警系统。
3.2具有LED报警灯，能够进行三级报警状态显示（红，黄，青）。
3.3具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易。
3.4可设置不少于三种报警音风格，可根据采购人的喜好选择。
3.5支持遥测发射盒和中央站上同时显示电池状态。
3.6遥测发射盒主界面上能够显示病人信息。
3.7在同品牌监护仪上通过它床观察的方式查看连接到中央站的遥测监测数据和报警。
3.8中央站多床显示运动监测界面，支持连接同品牌呼吸机、超声、除颤仪等设备。
3.9具有设备实时定位和设备历史位置追踪功能。
3.10可以给患者发送消息。
3.11支持在中央站上显示心电概览和生命体征概览功能。
3.12遥测发射盒可以采用一块可充电锂电池供电，使用全新充满电的锂电池，工作时间不小于110h。
3.13采用608M WMTS无线网络传输技术，实现遥测数据的传输。
3.14集中充电器能够同时提供不少于10块电池同时充电，每个充电位都提供电池充电状态指示灯。
3.15遥测发射盒和无创血压模块共用同一个集中充电器。
3.16一块电池充电到90%的时间不大于5小时。
3.17.报价包含网络布线、调试安装费用（按照采购人要求布线）。



商务要求：
1、本项目预算金额为35万元（3.5万元/台，共10台），最高限价35万元（3.5万元/台，共10台），报价不得超出最高限价，否则报价无效。
2、所有参数需进行对应响应，提供需求参数偏离表，缺漏、不提供则认定为响应无效。
3、响应产品须列明品牌、生产厂家、型号。
4、成交供应商需缴纳履约保证金（按成交金额的按5%缴纳，中小微企业按成交金额的按2%缴纳（需提供中小微企业证明）），在承诺的质保期期满后无息退还给成交供应商。
[bookmark: _GoBack]5、报价包括各种税金、运输费、搬运费（运至院方指定的楼层和科室）、材料费、人工费、调试安装费等一切费用。
6、成交供应商保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的，说明书和合格证等相关证书必须完整，产品的品牌型号需按成交供应商承诺的执行，成交供应商若提供的产品不符合参数要求、品牌型号不一致、相关证书缺失或有质量问题，采购人有权拒收并有权要求供应商更换，产生的费用由成交人承担。
7、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除特别说明外，质保期不得少于3年，自产品验收合格并能正常使用之日算起。如响应文件中提供产品生产厂家对质保期的承诺，与供应商承诺不一致的，以生产厂家承诺为准。 
8、售后服务：成交供应商提供7*24小时售后服务，质保期内产品出现故障，在接到电话通知后，2小时内做出响应（远程解决或做出预备维护动作），24小时内到达维修现场。一般问题应在24小时内解决，否则须在采购人允许的迅速解决的问题的期限（即接到采购人通知后的24小时内）后二个工作日内提供与原产品技术参数要求相同或高于原产品技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。重大问题或其它无法迅速解决的问题应在五个工作日内解决，供应商在接到采购人通知后拒不响应或解决故障的，采购人有权聘请第三方进行维修，由此产生的费用由供应商承担。
9、成交供应商需提供设备配套软件的终身升级服务且所涉及的接口费用一律由成交供应商承担。如设备需要对接医院HIS、PACS、LIS，或其他采购人认为需要对接的相关信息化系统，成交供应商须配合采购人完成相关对接工作，且所涉及的接口费用一律由成交供应商承担。
