
设备采购技术参数需求

标记“▲”为实质性条款，不满足做无效投标处理；标记“★”号为重要要求，不满足仅作扣分处理。

采血管智能管理工作站技术参数需求 :

1.工作流程：通过刷卡或扫条码取得病人ID号，从医院LIS系统中，根据病人ID查询到对应检测信息，按检测需要自动选取采血管的类型和数量，打印含有病人信息的标签后，将标签自动黏贴在采血管的标准位置，最后把准备好的采血管输送出来。

2.联接模式：一机至少两个机位，机器内部完成左右双边出管，不在出管口位置另加辅助分离装置实现，两个采血岗位同时独立使用，避免造成混淆。落地式设备，非桌面或台式产品。任意一台机器的故障不影响其它采血位机器的正常运行。（提供整机图片作为证明材料，并加盖制造厂家公章）保证仪器为标准设计，不为此次项目而非标定制。

3.▲加管方式：倾倒式无序加管，分左右两边加管，直接将采血管倒入管仓即可，不需要人工干预、不需要停机。

4.★备管速度：≤3秒/支。标签制作可粘贴的，备管300（最小耗材）—1200（最大耗材）根/天。

5.★备管量：6大容量试管仓，左右两边布局，≥三个管仓，方便操作人员同时加管，每仓可容纳≥150支采血管，采取一拖二，单机总容量≥900支。该参数要求为随机设计容量，可扩容。（提供相应图片和佐证材料）

6.★采血管管头能360度无序摆放，试管仓具备整理排序结构，自动把采血管从无序状态整理为有序状态，每个仓有3根采血管在排序等待（提供加管图片作为证明材料，并加盖制造厂家公章）。

7.★取管模式：电磁弹射非机械手抓取管。(提供采管图片作为证明材料，并加盖制造厂家公章）

8.★贴标模块：双向三轴贴标模块，单臂单滚轴贴标模块。实现双向分离，智能寻边。(提供采管图片作为证明材料，并加盖制造厂家公章）

9.上管模式：采用三板交叉递进式上管，对采血管包装规格及尺寸没有要求。(提供采管图片作为证明材料，并加盖制造厂家公章）

10.可视仓设置：每个管仓配有可视窗，可直观分辨每个管仓颜色及种类，避免加错采血管。

11.备管时序：病人到诊确认信息后才出管，杜绝过号引起的采血管堆积现象。

12.专用软件系统可与排队叫号系统对接使用，使采血口更加有序、高效。

13.打印换纸设计：抽屉式打印模块设计，非旋转式，安装更换打印纸、维修或更换打印模块更方便。

14.支持试管类型：包括但不限于直径12~13mm，长度75mm~100mm。

15.智能寻边：自动覆盖原厂标签,保留原有刻度和可视窗

16.配有内置式热敏打印机，中文、英文标准字库，能够升级。双位机单机设备内置搭载≥3台热敏打印机；一台打印机一次可装载≥1200张热敏纸。

17.打印条码类型：不限制条码位数，支持EAN码、39码、交叉25码、UPC码、128码、93码，ISBN码及Codabar等。

18.故障代码系统：一旦故障可以根据代码迅速判断故障部件，模块化的设计使得维修更换更加方便。

19.应急系统：具有 2 种应急方案：

①当某一主机中的一个模块出现故障时，系统提供相应故障码，并自动暂停故障模块，其他模块可正常使用；

②当主机设备出现故障，无法正常使用的情况下，系统能够一键切换到手工模式，手工选择采血管并通过标签打印机进行打印标签，不影响正常采血工作。

20.条码重打：在机器内置拓展条码打印机上重新打印所需要的条码，并与目标试管关联。

21.配置LCD触摸显示屏：显示设备运行状态、提示相关信息

22.软件连接：专用软件和医院的LIS系统连接，完善了标本流的管理。

23.缺管报警：实时掌控仓中试管数，具有缺管报警功能。当试管数量低于预设值时进行报警。

24.根据具体场地定制合适尺寸的大容量储物柜，可放置采血管，打印纸，采血针，扎带等杂物。

25.额定功率：≤350W

26.电源：100-240VAC、50Hz / 60Hz。

27.外形尺寸：约长715mm × 宽515mm× 高1160mm。（根据具体场地定制）

PAGE  
- 3 -

